## Slide 1
FRAMELESS IMAGE-GUIDED STEREOBODY RADIATION THERAPY
SARA COSTANTINI
SOD Radioterapia Oncologica
Ospedali Riuniti Ancona

## Slide 2
<number>
Introduzione
La Radioterapia Stereotassica è una tecnica utilizzata per il trattamento di lesioni individuate attraverso metodi stereotassici accurati avvalendosi delle tre coordinate spaziali (x, y, z) ed utilizzando fasci multipli conformati, non coplanari.
Notes: <number>

## Slide 3
ALTO GRADIENTE DI DOSE IPOFRAZIONAMENTO
 è richiesta la massima precisione nella localizzazione del bersaglio
Introduzione

## Slide 4
Protocollo IGRT

## Slide 5
allineamento
immobilizzazione
localizzazione
Verifica del set up
mediante CBCT
Procedura: set up in bunker
Localizzazione e set up
mediante protocollo stereotassico

## Slide 6
Match su reperi ossei
CORREZIONE SET UP
2) Match su tessuti molli 
CONTROLLO POSIZIONE TARGET
CBCT
CBCT
CT-sim
CT-sim
Protocollo IGRT

## Slide 7
Rtn
APPLICAZIONE SHIFTS
PER CORREZIONE ERRORE DI SET UP
Registrazione shifts
Gli shifts vengono applicati e registrati per tutti e tre gli assi:
X (lat), Z (lng), e Y (vrt).
Notes: <number>

## Slide 8
Esempio di registrazione degli shifts per ogni paziente
Sedute | CBCT automatico |  |  |  | CBCT manuale |  |  | 
 | Y(vrt) | Z(lng) | X(lat) | Rot | Y(vrt) | Z(lng) | X(lat) | Rot
 | [cm] | [cm] | [cm] | [deg] | [cm] | [cm] | [cm] | [deg]
1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -1,5 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | 0,0
2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0
3 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | 0,0
4 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0
5 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0
6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0
7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0
8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,0
9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0
10 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0

## Slide 9
Sedute | CBCT automatico |  |  |  | CBCT manuale |  |  | 
 | Y(vrt) | Z(lng) | X(lat) | Rot | Y(vrt) | Z(lng) | X(lat) | Rot
 | [cm] | [cm] | [cm] | [deg] | [cm] | [cm] | [cm] | [deg]
1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -1,5 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | 0,0
2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0
3 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | 0,0
4 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0
5 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0
6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0
7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0
8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,0
9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0
10 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0
MEDIA (Σ paz) | 0,00 | 0,19 | 0,01 | -0,20 | 0,02 | 0,15 | -0,05 | 0,00
DEVIAZIONE STANDARD (σ paz) | 0,07 | 0,34 | 0,13 | 0,50 | 0,09 | 0,38 | 0,11 | 0,00
Errore sistematico
Errore random
Calcolo errore sistematico e random di set up e di organ motion per il singolo paziente

## Slide 10
 | MEDIA (Σ paz) |  |  | DEVIAZIONE STANDARD (σ paz) |  | 
 | Y (vrt) | Z (lng) | X (lat) | Y (vrt) | Z (lng) | X (lat)
 | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm]
Paziente 1 | 0,00 | 0,19 | 0,01 | 0,07 | 0,34 | 0,13
Paziente 2 | -0,34 | 0,29 | -0,02 | 0,22 | 0,28 | 0,48
Paziente 3 | 0,04 | 0,19 | 0,03 | 0,09 | 0,27 | 0,26
Paziente 4 | 0,30 | 0,27 | -0,50 | 0,17 | 0,15 | 0,36
Paziente 5 | -0,04 | -0,20 | -0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,23
Paziente 6 | -0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,19 | 0,04
Paziente 7 | -0,18 | 0,14 | 0,00 | 0,22 | 0,34 | 0,42
Paziente 8 | -0,03 | -0,68 | 0,38 | 0,10 | 0,28 | 0,26
Paziente 9 | -0,09 | 0,10 | -0,25 | 0,14 | 0,16 | 0,33
Paziente 10 | -0,23 | -0,13 | 0,25 | 0,24 | 0,18 | 0,37
Paziente 11 | 0,04 | 0,14 | -0,02 | 0,11 | 0,17 | 0,11
Paziente 12 | -0,14 | 0,34 | 0,37 | 0,12 | 0,25 | 0,35
Paziente 13 | -0,08 | 0,09 | -0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,31
Paziente 14 | 0,10 | 0,53 | -0,24 | 0,09 | 0,27 | 0,18
MEDIA | -0,06 | 0,09 | -0,01 | 0,14 | 0,23 | 0,27
DEVIAZIONE STANDARD | 0,16 | 0,29 | 0,24 | 0,06 | 0,07 | 0,12
Calcolo errore sistematico e random di set up e di organ motion per il gruppo in esame
Errore sistematico (Σ pop)
Errore random (σ pop)
Notes: <number>
<number>

## Slide 11
STEREO BODY 15 paz – 188 CBCT |  |  | 
 | Y (vrt) cm | Z (lng) cm | X (lat) cm
Σ pop | 0.16 | 0.29 | 0.24
σ pop | 0.14 | 0.23 | 0.27
Accuratezza in accettazione del body frame (1 mm sugli assi X e Y, 2 mm sull’asse Z).
Σ = errore sistematico popolazione
σ = errore random popolazione
Errore set up residuo nonostante frame
Posizionamento stereotassico con body frame
Acquisizione CBCT
Rilevazione shifts 
Errore di set up

## Slide 12
Verificare la fattibilità della stereotassi extracranica senza body frame (frameless)
ma
con l’applicazione di un protocollo IGRT.
Obiettivo dello studio

## Slide 13
Sistemi di immobilizzazione
Gruppo 1
Gruppi 2-3
* vac lok (6), schiuma torace (17), schiuma gambe ( 3), schiuma lunga (7)
Maschera termoplastica e body frame 3D-Line
15 pts
Sistemi di immobilizzazione frameless *
33 pts
Materiali e Metodi

## Slide 14: GRUPPO 1
PROTOCOLLO IGRT

## Slide 15: GRUPPO 2
PROTOCOLLO IGRT

## Slide 16: GRUPPO 3
PROTOCOLLO IGRT

## Slide 17
Analisi di 48 pazienti sottoposti a SBRT
tra giugno 2007 e febbraio 2010
600 CBCT
1800 shifts
Risultati

## Slide 18
GRUPPO 1, FRAME STEREOTASSICO
Valutazione Set up
 | Y (vrt) cm | Z (lng) cm | X (lat) cm
M | -0.06 | 0.09 | -0.01
Σ | 0.16 | 0.29 | 0.24
σ | 0.14 | 0.23 | 0.27
GRUPPO 1, FRAME STEREOTASSICO
Valutazione posizione Target
 | Y (vrt) cm | Z (lng) cm | X (lat) cm
M | -0.10 | 0.18 | -0.01
Σ | 0.15 | 0.31 | 0.32
σ | 0.14 | 0.27 | 0.30
GRUPPO 2, FRAMELESS
Valutazione Set up
 | Y (vrt) cm | Z (lng) cm | X (lat) cm
M | -0.10 | 0.10 | -0.09
Σ | 0.15 | 0.24 | 0.40
σ | 0.25 | 0.35 | 0.46
GRUPPO 2, FRAMELESS
Valutazione posizione Target
 | Y (vrt) cm | Z (lng) cm | X (lat) cm
M | -0.11 | 0.03 | -0.04
Σ | 0.14 | 0.20 | 0.71
σ | 0.27 | 0.36 | 0.55
 | Y (vrt) cm | Z (lng) cm | X (lat) cm
M | 0.28 | -0.35 | -0.31
Σ | 1.51 | 1.49 | 0.76
σ | 0.47 | 0.42 | 0.45
GRUPPO 3, FRAMELESS
Valutazione posizione Target
Risultati

## Slide 19
Conclusioni

## Slide 20
Conclusioni
La radioterapia stereotassica frameless effettuata nell’ambito di un trattamento IGRT può essere una valida alternativa al tradizionale trattamento con frame.